## icf.183
 | time axis 2004-09-15 to 2016-07-13
# | Fecha | 732205 | 732301 | 732960 | 733049 | 733051 | 733587 | 733942 | 733979 | 734005 | 734021 | 734041 | 734139 | 734199 | 734216 | 734250 | 734405 | 734472 | 734662 | 734702 | 734719 | 734814 | 734900 | 734935 | 734952 | 735017 | 735035 | 735057 | 735132 | 735165 | 735173 | 735188 | 735213 | 735300 | 735388 | 735410 | 735466 | 735516 | 735536 | 735587 | 735594 | 735610 | 735642 | 735670 | 735713 | 735934 | 735957 | 735988 | 736045 | 736064 | 736124 | 736234 | 736377 | 736400 | 736407 | 736524
1 | o3 Temp coef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | o3 Temp coef 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
3 | o3 Temp coef 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149
4 | o3 Temp coef 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.44 | 0.44 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384
5 | o3 Temp coef 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.23 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
6 | Micrometer steps/deg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | O3 on O3 Ratio | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.344 | 0.344 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341
8 | SO2 on SO2 Ratio | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
9 | O3 on SO2 Ratio | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
10 | ETC on O3 Ratio | 1650 | 1640 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1768 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1600 | 1595 | 1595 | 1595 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1600 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1570 | 1570 | 1570 | 1600 | 1640 | 1640 | 1640 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630
11 | ETC on SO2 Ratio | 394 | 394 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 555 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
12 | Dead time (sec) | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08
13 | WL cal step number | 285 | 285 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
14 | Slitmask motor delay | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | Umkehr Offset | 1693 | 1693 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430
16 | ND filter 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ND filter 1 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350
18 | ND filter 2 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
19 | ND filter 3 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100
20 | ND filter 4 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500
21 | ND filter 5 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800
22 | Zenith steps/rev | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
23 | Brewer Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | SL correction flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | o3 Temp coef hg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R6 Reference | 386 | 366 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 485 | 335 | 335 | 335 | 350 | 360 | 365 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 350 | 383 | 383 | 383 | 315 | 325 | 325 | 333 | 325 | 325 | 325 | 320 | 320 | 320 | 348 | 390 | 395 | 395 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
27 | R5 Reference | 758 | 703 | 705 | 705 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 560 | 560 | 560 | 610 | 590 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 603 | 690 | 690 | 690 | 690 | 550 | 550 | 557 | 550 | 555 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
28 | ETC_COR_F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ETC_COR_F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ETC_COR_F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
31 | ETC_COR_F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | O3 Mic #1 Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Mic #2 Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | O3 FW #3 Offset | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242
35 | ETC_0 | -3 | -3 | -300000 | -300000 | -300000 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
36 | ETC_2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 74984937 | 78870 | 78870 | 78870 | 78870 | 73799494 | 73054578 | 73799494 | 78870 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633
37 | ETC_3 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 62646681 | 78035 | 78035 | 78035 | 78035 | 61672607 | 60887416 | 61672607 | 78035 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032
38 | ETC_4 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 108180746 | 80350 | 80350 | 80350 | 80350 | 105571827 | 104192213 | 105571827 | 80350 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375
39 | ETC_5 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 114524521 | 80560 | 80560 | 80560 | 80560 | 111802925 | 110369077 | 111802925 | 80560 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340
40 | ETC_6 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 130040205 | 81040 | 81040 | 81040 | 81040 | 126128700 | 124820454 | 126128700 | 81040 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519
41 | Grating Slope | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991
42 | Grating Intercept | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
43 | Micrometer Zero | 2469 | 2469 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732
44 | Iris Open Steps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
45 | Buffer Delay (s) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
46 | NO2 FW#1 Pos | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | O3 FW#1 Pos | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
48 | FW#2 Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | uv FW#2 Pos | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
50 | Zenith Offset | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Zenith UVB Position | 2210 | 2210 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2220 | 2220 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207
52 | Date

## icf_a.183
 | time axis 2004-09-15 to 2016-07-13
# | Fecha | 732205 | 732301 | 732960 | 733049 | 733051 | 733587 | 733942 | 733979 | 734005 | 734021 | 734041 | 734139 | 734199 | 734216 | 734250 | 734405 | 734472 | 734662 | 734702 | 734719 | 734814 | 734900 | 734935 | 734952 | 735017 | 735035 | 735057 | 735132 | 735165 | 735173 | 735188 | 735213 | 735300 | 735388 | 735410 | 735466 | 735516 | 735536 | 735587 | 735594 | 735610 | 735642 | 735670 | 735713 | 735934 | 735957 | 735988 | 736045 | 736064 | 736124 | 736234 | 736377 | 736400 | 736407 | 736524
1 | o3 Temp coef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | o3 Temp coef 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | -0.01637 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292
3 | o3 Temp coef 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.03818 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149
4 | o3 Temp coef 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.44 | 0.44 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.20944 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384
5 | o3 Temp coef 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.23 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | -0.17612 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
6 | Micrometer steps/deg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | O3 on O3 Ratio | 0.3452 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3405 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341
8 | SO2 on SO2 Ratio | 2.35 | 2.35 | 235000 | 235000 | 235000 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
9 | O3 on SO2 Ratio | 1.156 | 1.156 | 114600 | 114600 | 114600 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
10 | ETC on O3 Ratio | 1641 | 1640 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1768 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1590 | 1595 | 1595 | 1595 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1600 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1570 | 1570 | 1570 | 1600 | 1640 | 1640 | 1640 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630
11 | ETC on SO2 Ratio | 394 | 394 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 555 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
12 | Dead time (sec) | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.3e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08 | 2.3e-08
13 | WL cal step number | 285 | 285 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
14 | Slitmask motor delay | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | Umkehr Offset | 1693 | 1693 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430
16 | ND filter 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ND filter 1 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350
18 | ND filter 2 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
19 | ND filter 3 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100
20 | ND filter 4 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500
21 | ND filter 5 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800
22 | Zenith steps/rev | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
23 | Brewer Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | SL correction flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | o3 Temp coef hg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R6 Reference | 386 | 366 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 485 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 350 | 383 | 383 | 383 | 315 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 320 | 320 | 320 | 348 | 390 | 395 | 395 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
27 | R5 Reference | 758 | 703 | 705 | 705 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 603 | 690 | 690 | 690 | 690 | 550 | 550 | 550 | 550 | 555 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
28 | ETC_COR_F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ETC_COR_F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ETC_COR_F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
31 | ETC_COR_F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | O3 Mic #1 Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Mic #2 Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | O3 FW #3 Offset | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242
35 | ETC_0 | -3 | -3 | -300000 | -300000 | -300000 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
36 | ETC_2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 73799494 | 78870 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633 | 72815633
37 | ETC_3 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 61672607 | 78035 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032 | 61485032
38 | ETC_4 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 105571827 | 80350 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375 | 106318375
39 | ETC_5 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 111802925 | 80560 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340 | 114516340
40 | ETC_6 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 126128700 | 81040 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519 | 129150519
41 | Grating Slope | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991
42 | Grating Intercept | 8 | 8 | 800000 | 800000 | 800000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
43 | Micrometer Zero | 2469 | 2469 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732
44 | Iris Open Steps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
45 | Buffer Delay (s) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
46 | NO2 FW#1 Pos | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | O3 FW#1 Pos | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
48 | FW#2 Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | uv FW#2 Pos | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
50 | Zenith Offset | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Zenith UVB Position | 2210 | 2210 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2220 | 2220 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207
52 | Date | 2006-10-10: Oct 7/2006; 2007-01-07: Oct 7/2006; 2007-01-09: Oct 7/2006; 2008-06-28: Oct 7/2006; 2009-06-18: Oct 7/2006; 2009-07-25: Oct 7/2006; 2009-08-20: Oct 7/2006; 2009-09-05: 2004-09-01

## Eventos.183
2004-09-15 | 732205 | "IOS calibration" | "icf25904.183" | 386
2004-12-20 | 732301 | "Shock" |  | 366
2006-10-10 | 732960 | "IOS calibration" | "icf28206.183" | 400
2007-01-07 | 733049 | "R6 change" | "icf28206.183" | 400
2007-01-09 | 733051 | "IOS calibration" | "icf28206.183" | 410
2008-06-28 | 733587 | "inicial 2008" | "icf28206.183" | 410
2009-06-18 | 733942 | "AFC" | "icf28206.183" | 410
2009-07-25 | 733979 | "noisier R6" | "icf28206.183" | 410
2009-08-20 | 734005 | "SL jump. Lab. Etc SUG. New SLref" | "icf18008.183" | 485
2009-09-05 | 734021 | "IOS09" | "icf24709.183" | 335
2009-09-25 | 734041 | "Chg. Cal?" | "icf24709.183" | 335
2010-01-01 | 734139 | "Lab" | "icf24709.183" | 335
2010-03-02 | 734199 | "Setup, 5a" | "icf24709.183" | 335
2010-03-19 | 734216 | "Mic troub. Chg. R6" | "icf24709.183" | 335
2010-04-22 | 734250 | "Ctes. Mic, Gel" | "icf24709.183" | 335 | ETC updated from Sep2010 calibrt (1590)
2010-09-24 | 734405 | "IOS10" | "icf26710.183" | 335
2010-11-30 | 734472 | "Brewer down" | "icf26710.183" | 335
2011-06-08 | 734662 | "AFC Maintenance" | "icf26710.183" | 335
2011-07-18 | 734702 | "IOS11" | "icf19911.183" | 335
2011-08-04 | 734719 | "Calc-step change. A updated to 0.3435" | "icf21611.183" | 335
2011-11-07 | 734814 | "Lab" | "icf21611.183" | 335
2012-02-01 | 734900 | "New mics. And slit mask offsets" | "icf03312.183" | 335
2012-03-07 | 734935 | "Laboratory. New board replacement" | "icf03312.183" | 335
2012-03-24 | 734952 | "Final setup" | "icf08212.183" | 345
2012-05-28 | 735017 | "Lab" | "icf08212.183" | 345
2012-06-15 | 735035 | "SL rplc." | "icf08212.183" | 345
2012-07-07 | 735057 | "Hg rplc." | "icf08212.183" | 345 | Solved problems with Hg lamp (not found)
2012-09-20 | 735132 | "SL rplc" | "icf08212.183" | 345
2012-10-23 | 735165 | "K&Z maintenance" | "icf08212.183" | 345
2012-10-31 | 735173 | "Severe weather. Indoor" | "icf08212.183" | 345
2012-11-15 | 735188 | "SL rplc." | "icf08212.183" | 345
2012-12-10 | 735213 | "SL rplc." | "icf34512.183" | 350
2013-03-07 | 735300 | "Indoor. Slitmask trouble" | "icf06613.183" | 383
2013-06-03 | 735388 | "Arenosillo2013" | "icf06613.183" | 383
2013-06-25 | 735410 | "Back IZO. Slit Troubles. New TU" | "icf17613.183" | 383
2013-08-20 | 735466 | "Lab: Inoperative" | "icf17613.183" | 315
2013-10-09 | 735516 | "Operative outdoor. Old Board" | "icf28213.183" | 325
2013-10-29 | 735536 | "Hg rplc." | "icf28213.183" | 325
2013-12-19 | 735587 | "SL rplc. R6 chg not real" | "icf28213.183" | 335
2013-12-26 | 735594 | "Prism alignment. New tu" | "icf28213.183" | 325
2014-01-11 | 735610 | "Prism alignment" | "icf28213.183" | 325
2014-02-12 | 735642 | "K&Z maintenance" | "icf04314.183" | 325
2014-03-12 | 735670 | "Hg replacement" | "icf04314.183" | 320
2014-04-24 | 735713 | "Lab" | "icf04314.183" | 320
2014-12-01 | 735934 | "SlitMask & Tracker troubles" | "icf04314.183" | 320
2014-12-24 | 735957 | "SlitMask troubles. Cal. Chg." | "icf04314.183" | 348
2015-01-24 | 735988 | "K&Z maintenance" | "icf02515.183" | 390
2015-03-22 | 736045 | "Extreme weather, Comm. problems" | "icf02515.183" | 390
2015-04-10 | 736064 | "SL replc." | "icf02515.183" | 390
2015-06-09 | 736124 | "IOS 15" | "icf02515.183" | 395
2015-09-27 | 736234 | "Lab 1000W" | "icf02515.183" | 395
2016-02-17 | 736377 | "Storm" | "icf02515.183" | 395
2016-03-11 | 736400 | " Kipp&Zonen maintenance" | "icf02515.183" | 395
2016-03-18 | 736407 | "Lab 1000W" | "icf02515.183" | 395
2016-07-13 | 736524 | "SL replacement" | "icf02515.183" | 385

## Incidencias.183
2004-09-15 | IOS Cal.
2004-12-20 | Shock
2007-07-12 | Software fails
2007-07-22 | cambio de soft 376a -> 376
2007-10-30 | Pruebas con la rueda de filtros
2007-10-01 | estacion
2007-12-12 | error with rs
2010-01-20 | Outlies en SL. Depuro | B02010.183 | 2010,1,20,14,30,0 | 2010,1,20,19,0,0
2010-02-19 | Outlies en SL. Depuro | B05010.183
2010-06-07 | Outlies en SL. Depuro | B15810.183
2010-06-13 | Outliers en ozono debido a problema con micrómetros. No detectado por matlab. Depuro | B16410.183
2010-12-03 | En previsión de mal tiempo, se baja a la quinta desde el 33710 hasta el 34410
2011-02-10 | Error grave, R6 negativo debido a cuentas elevadas en el dark, fallo DT fallo RS. Depuro fichero B | B04111.183
2011-03-06 | SL ratios <0 haasta que virgilio resetea en torno a las 12:00. Luego bien. Pero Ozono de mala calidad. Depurado fichero | B06511.183
2011-03-07 | SL ratios <0 haasta que virgilio resetea en torno a las 12:00. Luego bien. Pero Ozono de mala calidad. Eliminado fichero | B06611.183
2011-03-14 | SL ratios <0. No ozono. Eleminado fichero B (¿error de software?) | B07311.183
2011-03-15 | SL ratios <0. No ozono. Eleminado fichero B (¿error de software?) | B07411.183
2011-03-16 | SL ratios <0. Arreglado problema durante la mañana, pero ozono sigue malo. Eleminado fichero B (¿error de software?) | B07511.183
2011-04-05 | SL negativa (slitmasks?). Rechazar obs. Hasta las 12:00. Fichero B depurado. | B09511.183
2011-04-18 | Se instala brewer en la terraza
2011-05-01 | SL negativa. Parece lo de siempre: error de escritura (carácter %), ¿problemas con slitmask?. Ese día no ozono para ningún brewer. Hg's ok. Fichero B descaratado (descarto unica medida buena, >400DU). Descartado también CI | B12111.183
2011-05-11 | Subo brewer al laboratorio para calibración con lámparas de 1000W
2011-06-07 | Sin Hg de 11:00 a 15:00: lamp not detected.Depurado fichero B | B15811.183
2011-06-08 | Mantenimientto preventivo - AFC
2011-06-17 | Outliers a mediodía. Depuro B | B16811.183
2011-08-04 | CALC-STEP and DT updated to 1020, 23. It results in A = 0.3435 & ETC = 1580. Good agreement 2P - 1P
2011-09-27 | Outliers en la tarde, not related to Hg | B27011.183
2011-09-28 | Outliers en la tarde, not related to Hg | B27111.183
2011-09-30 | Outliers en la mañana, durante secuencia manual de SC's. Desenfocado. Tambien depuro outliers en la tarde | B27311.183
2011-10-03 | Datos malos debidos a problemas de enfoque. Depuro | B27611.183
2011-09-26 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B26911.183 | 2011,09,26,18,0,0 | 2011,09,26,19,0,0
2011-09-27 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B27011.183 | 2011,09,27,16,0,0 | 2011,09,27,19,0,0
2011-09-28 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B27111.183 | 2011,09,28,13,0,0 | 2011,09,28,19,0,0
2011-09-30 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B27311.183 | 2011,09,30,07,0,0 | 2011,09,30,19,0,0
2011-10-03 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B27611.183 | 2011,10,03,07,0,0 | 2011,10,03,19,0,0
2011-10-06 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B27911.183 | 2011,10,06,07,0,0 | 2011,10,06,19,0,0
2011-10-07 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B28011.183 | 2011,10,07,15,0,0 | 2011,10,07,19,0,0
2011-10-08 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B28111.183 | 2011,10,08,07,0,0 | 2011,10,08,19,0,0
2011-10-09 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B28211.183 | 2011,10,09,13,0,0 | 2011,10,09,19,0,0
2011-10-09 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B28311.183 | 2011,10,10,07,0,0 | 2011,10,10,19,0,0
2011-11-07 | Laboratorio (Nordic camp.)
2011-11-23 | Fallos con las slits, Fallos con las comunicaciones.
2011-12-15 | Instalado en la azotea. A partir de aquí numerosos fallos (ver log)
2012-01-17 | Cambio de lámpara halogena.
2012-01-24 | Cambiados los mic's offsets: #1:-299 #2:718. Actualizado a icf02412. Se resetea firmware.
2012-01-26 | Datos malos durante la mañana. Problemas con micrometro | B02612.183
2012-02-01 | Cambio de fuente. Nuevas constantes de micrómetro (icf03312). Problemas con las rendijas, manualmente se pone e M,11,0, -> M,11,-2
2012-03-07 | Laboratory. New board replacement
2012-03-14 | 200W lamps ok. Zenith adjustment. Micrometers motor's velocity changed.
2012-03-24 | Final setup
2012-04-30 | Datos malos debidos a problemas de enfoque. Depuro outliers a partir del mediodia | B12112.183 | 2012,04,30,12,30,0 | 2012,04,30,19,30,0
2012-05-01 | Datos malos debidos a problemas de enfoque. Depuro outliers a partir de las 13:00 | B12212.183 | 2012,05,01,7,30,0 | 2012,05,1,19,30,0
2012-05-28 | Laboratory
2012-06-15 | SL rplc.
2012-07-07 | Hg rplc.
2012-08-14 | Cambio gel de sílice
2012-08-21 | Cambio gel de sílice
2012-09-20 | Cambio de lámpara halogena.
2012-10-23 | K&Z maintenance
2012-10-31 | Brewer en la quinta en prevision de mal tiempo
2012-11-15 | SL rplc.
2012-12-10 | Cambio de lámpara halogena.
2012-12-14 | Cambio gel de silice
2013-03-02 | Se baja a la 5º en previsión de fuertes vientos
2013-03-06 | Slitmask problems. New dcf03513.183 (not optimal. Discarded)
2013-03-07 | Calibración en el laboratorio. Slitmask problems. New dcf (dcf03613.183) Operativo en la azotea
2013-03-21 | Azimut track system cleaning. Silical gel replacement. B files dep. | B08013
2013-04-08 | Mic#1 blocked | B08013 | 2013,04,08,7,0,0 | 2013,04,8,19,0,0
2013-04-12 | Cambio gel de sílice
2013-04-25 | Limpieza de tracker
2013-06-03 | El Arenosillo 2013
2013-06-25 | Back IZO. Slit Troubles. New TU
2013-08-20 | Laboratory: Inoperative
2013-10-09 | Operativo nuevamente en la azotea. Old board. SL replacement. B files depured (bad o3 data) | B28213 | 2013,10,09,7,0,0 | 2013,10,9,15,0,0
2013-10-10 | Datos malos de ozono. Depuro fichero B | B28313 | 2013,10,10,7,0,0 | 2013,10,10,12,0,0
2013-10-15 | Tracker off
2013-10-19 | Corregido mal posicionamiento del Tracker
2013-10-29 | Internal Hg lamp replacement
2013-12-08 | SL intensity change due to unknown reasons. Chg. Lamp characteristics.
2013-12-09 | Se baja a la 5. Tormenta
2013-12-13 | Instalado en la azotea nuevamente.
2013-12-19 | SL replacement. Not aligned. Higher ratios (not real) | B35313 | 2013,12,19,13,0,0 | 2013,12,19,19,0,0
2013-12-20 | Troubles with tracker
2013-12-23 | Se carga el firmware, intentando arreglar problemas con Hg y Tracker
2013-12-26 | Se alinea el prisma. Nueva constante tu. Intensidad y R6 ahora normales
2014-01-11 | New Cenit adjustment
2014-02-12 | K&Z maintenance
2014-03-12 | Hg replacement | B07114 | 2014,3,12,7,0,0 | 2014,3,12,11,0,0
2014-03-27 | Se baja a la 5º en previsión de mal tiempo
2014-03-31 | Se baja a la 5º en previsión de mal tiempo
2014-04-21 | Slitmask problems
2014-04-24 | Calibracion en Lab.
2014-10-14 | Bad Data | B28714 | 2014,10,14,11,0,0 | 2014,10,14,11,30,0
2014-10-17 | Indoor due to bad weather
2014-10-22 | Reinstalled outdoors
2014-11-18 | Indoor due to bad weather
2014-11-24 | Reinstalled outdoors. SlitMask troubles | B32814 | 2014,11,24,7,0,0 | 2014,11,24,11,30,0
2014-11-26 | Indoor due to bad weather
2014-12-01 | Reinstalled outdoors. SlitMask and Tracker troubles
2014-12-06 | Datos malos debidos a problemas con slitmask | B34014 | 2014,12,6,7,0,0 | 2014,12,6,19,0,0
2014-12-14 | Datos malos debidos a problemas con slitmask | B34814 | 2014,12,14,7,0,0 | 2014,12,14,19,0,0
2014-12-17 | Datos malos debidos a problemas con slitmask | B35114 | 2014,12,17,7,0,0 | 2014,12,17,12,0,0
2014-12-21 | Datos malos debidos a problemas con slitmask | B35514 | 2014,12,21,7,0,0 | 2014,12,21,19,0,0
2014-12-24 | SlitMask troubles. Cal. (R6) change | B35814 | 2014,12,24,7,0,0 | 2014,12,24,12,0,0
2014-12-31 | SlitMask troubles. | B36514 | 2014,12,31,7,0,0 | 2014,12,31,19,0,0
2015-01-01 | SlitMask troubles. | B00115 | 2015,01,01,7,0,0 | 2015,01,01,11,0,0
2015-01-03 | SlitMask troubles. | B00315 | 2015,01,03,7,0,0 | 2015,01,03,19,0,0
2015-01-04 | SlitMask troubles. | B00415 | 2015,01,04,7,0,0 | 2015,01,04,19,0,0
2015-01-05 | SlitMask troubles. | B00515 | 2015,01,05,7,0,0 | 2015,01,05,11,0,0
2015-01-06 | SlitMask troubles. | B00615 | 2015,01,06,7,0,0 | 2015,01,06,19,0,0
2015-01-08 | SlitMask troubles. | B00815 | 2015,01,08,7,0,0 | 2015,01,08,15,0,0
2015-01-18 | SlitMask troubles. | B01815 | 2015,01,18,10,0,0 | 2015,01,18,19,0,0
2015-01-19 | SlitMask troubles. | B01915 | 2015,01,19,07,0,0 | 2015,01,19,11,0,0
2015-01-24 | K&Z maintenance
2014-12-21 | Datos malos debidos a problemas de enfoque | B07115 | 2015,3,12,13,15,0 | 2015,3,12,16,0,0
2015-03-22 | Problemas varios: hielo, comm., …
2015-04-10 | SL replacement
2015-06-09 | IOS Maintenance
2015-09-27 | Brewer calibración 1000W
2015-10-15 | Cambio icf 28815.183
2015-11-06 | Rotura del hiso seguridad tracker
2016-02-17 | Brewer bajado por temporal
2016-03-11 | Mantenimientto Kipp&Zonen
2016-03-18 | Calibración 1000W
2016-07-13 | SL replacement

## Check
| Icf | icf_a | Events | Diff icf - Event | Diff icf_a - Event
2006-10-10 | 732960 | 732960 | 732960 | 0 | 0 | "IOS calibration"
2007-01-07 | 733049 | 733049 | 733049 | 0 | 0 | "R6 change"
2007-01-09 | 733051 | 733051 | 733051 | 0 | 0 | "IOS calibration"
2008-06-28 | 733587 | 733587 | 733587 | 0 | 0 | "inicial 2008"
2009-06-18 | 733942 | 733942 | 733942 | 0 | 0 | "AFC"
2009-07-25 | 733979 | 733979 | 733979 | 0 | 0 | "noisier R6"
2009-08-20 | 734005 | 734005 | 734005 | 0 | 0 | "SL jump. Lab. Etc SUG. New SLref"
2009-09-05 | 734021 | 734021 | 734021 | 0 | 0 | "IOS09"
2009-09-25 | 734041 | 734041 | 734041 | 0 | 0 | "Chg. Cal?"
2010-01-01 | 734139 | 734139 | 734139 | 0 | 0 | "Lab"
2010-03-02 | 734199 | 734199 | 734199 | 0 | 0 | "Setup, 5a"
2010-03-19 | 734216 | 734216 | 734216 | 0 | 0 | "Mic troub. Chg. R6"
2010-04-22 | 734250 | 734250 | 734250 | 0 | 0 | "Ctes. Mic, Gel"
2010-09-24 | 734405 | 734405 | 734405 | 0 | 0 | "IOS10"
2010-11-30 | 734472 | 734472 | 734472 | 0 | 0 | "Brewer down"
2011-06-08 | 734662 | 734662 | 734662 | 0 | 0 | "AFC Maintenance"
2011-07-18 | 734702 | 734702 | 734702 | 0 | 0 | "IOS11"
2011-08-04 | 734719 | 734719 | 734719 | 0 | 0 | "Calc-step change. A updated to 0.3435"
2011-11-07 | 734814 | 734814 | 734814 | 0 | 0 | "Lab"
2012-02-01 | 734900 | 734900 | 734900 | 0 | 0 | "New mics. And slit mask offsets"
2012-03-07 | 734935 | 734935 | 734935 | 0 | 0 | "Laboratory. New board replacement"
2012-03-24 | 734952 | 734952 | 734952 | 0 | 0 | "Final setup"
2012-05-28 | 735017 | 735017 | 735017 | 0 | 0 | "Lab"
2012-06-15 | 735035 | 735035 | 735035 | 0 | 0 | "SL rplc."
2012-07-07 | 735057 | 735057 | 735057 | 0 | 0 | "Hg rplc."
2012-09-20 | 735132 | 735132 | 735132 | 0 | 0 | "SL rplc"
2012-10-23 | 735165 | 735165 | 735165 | 0 | 0 | "K&Z maintenance"
2012-10-31 | 735173 | 735173 | 735173 | 0 | 0 | "Severe weather. Indoor"
2012-11-15 | 735188 | 735188 | 735188 | 0 | 0 | "SL rplc."
2012-12-10 | 735213 | 735213 | 735213 | 0 | 0 | "SL rplc."
2013-03-07 | 735300 | 735300 | 735300 | 0 | 0 | "Indoor. Slitmask trouble"
2013-06-03 | 735388 | 735388 | 735388 | 0 | 0 | "Arenosillo2013"
2013-06-25 | 735410 | 735410 | 735410 | 0 | 0 | "Back IZO. Slit Troubles. New TU"
2013-08-20 | 735466 | 735466 | 735466 | 0 | 0 | "Lab: Inoperative"
2013-10-09 | 735516 | 735516 | 735516 | 0 | 0 | "Operative outdoor. Old Board"
2013-10-29 | 735536 | 735536 | 735536 | 0 | 0 | "Hg rplc."
2013-12-19 | 735587 | 735587 | 735587 | 0 | 0 | "SL rplc. R6 chg not real"
2013-12-26 | 735594 | 735594 | 735594 | 0 | 0 | "Prism alignment. New tu"
2014-01-11 | 735610 | 735610 | 735642 | -32 | -32 | "K&Z maintenance"
2014-02-12 | 735642 | 735642 | 735670 | -28 | -28 | "Hg replacement"
|  |  | 735713 |  |  | "Lab"
|  |  | 735934 |  |  | "SlitMask & Tracker troubles"
|  |  | 735957 |  |  | "SlitMask troubles. Cal. Chg."
|  |  | 735988 |  |  | "K&Z maintenance"
|  |  | 736064 |  |  | "SL replc."
|  |  | 736124 |  |  | "IOS 15"
|  |  | 736234 |  |  | "Lab 1000W"
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | 736377 |  |  | "Storm"
|  |  | 736400 |  |  | " Kipp&Zonen maintenance"

## DV-IDENTITY-0 (hidden)
0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAC77/wg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAC77/xg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAC77/yA= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAC77/yg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAC77/zA= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
AAAAAH/OzAA= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/OzBA= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/OzBg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/OzCg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/OzDA= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/OzDg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | AAAAAH/OzLI= | #REF! | AAAAAH/OzLQ= | AAAAAH/OzLU= | AAAAAH/OzLY= | AAAAAH/OzLc= | AAAAAH/OzLg= | AAAAAH/OzLk= | AAAAAH/OzLo= | AAAAAH/OzLs= | AAAAAH/OzLw= | AAAAAH/OzL0= | AAAAAH/OzL4= | AAAAAH/OzL8= | AAAAAH/OzMA= | AAAAAH/OzME= | AAAAAH/OzMI= | AAAAAH/OzMM= | AAAAAH/OzMQ= | AAAAAH/OzMU= | AAAAAH/OzMY= | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/OzOs= | AAAAAH/OzOw= | #VALUE! | 0 | AAAAAH/OzO8= | 0 | #VALUE! | AAAAAH/OzPI= | AAAAAH/OzPM=
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!