## icf.157
 | time axis 1997-01-01 to 2016-03-17
# | Fecha | 729391 | 729905 | 730369 | 730642 | 731109 | 731467 | 731837 | 732205 | 732463 | 732575 | 732960 | 733280 | 733941 | 733977 | 733984 | 734020 | 734136 | 734198 | 734227 | 734311 | 734405 | 734472 | 734531 | 734562 | 734606 | 734641 | 734663 | 734702 | 734737 | 734740 | 734815 | 734879 | 735117 | 735166 | 735354 | 735642 | 735675 | 735718 | 735733 | 735742 | 735760 | 735857 | 735951 | 735987 | 736040 | 736064 | 736069 | 736082 | 736121 | 736236 | 736348 | 736377 | 736398 | 736406
1 | o3 Temp coef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | o3 Temp coef 2 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179
3 | o3 Temp coef 3 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335
4 | o3 Temp coef 4 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213
5 | o3 Temp coef 5 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645
6 | Micrometer steps/deg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | O3 on O3 Ratio | 0.3413 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.338 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3375 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395
8 | SO2 on SO2 Ratio | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
9 | O3 on SO2 Ratio | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
10 | ETC on O3 Ratio | 1583 | 1551 | 1565 | 1565 | 1575 | 1575 | 1584 | 1584 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1600 | 1600 | 1600 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1615 | 1605 | 1600 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1575 | 1585 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
11 | ETC on SO2 Ratio | 447 | 185 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
12 | Dead time (sec) | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08
13 | WL cal step number | 285 | 285 | 285 | 285 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026
14 | Slitmask motor delay | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
15 | Umkehr Offset | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439
16 | ND filter 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ND filter 1 | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
18 | ND filter 2 | 10000 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320
19 | ND filter 3 | 15000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860
20 | ND filter 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660
21 | ND filter 5 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
22 | Zenith steps/rev | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
23 | Brewer Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | SL correction flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | o3 Temp coef hg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R6 Reference | 300 | 305 | 325 | 325 | 330 | 340 | 339 | 339 | 339 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 335 | 335 | 343 | 343 | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342
27 | R5 Reference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 575 | 575 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
28 | ETC_COR_F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ETC_COR_F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ETC_COR_F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ETC_COR_F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | O3 Mic #1 Offset | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420
33 | Mic #2 Offset | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025
34 | O3 FW #3 Offset | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
35 | ETC_0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
36 | ETC_2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 77900 | 69645630 | 77900 | 96561090 | 96561090 | 96561090 | 96561090 | 58140796 | 58140796 | 77900 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790
37 | ETC_3 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 76950 | 56111327 | 76950 | 79270285 | 79270285 | 79270285 | 79270285 | 46284770 | 46284770 | 76950 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647
38 | ETC_4 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 91373268 | 79050 | 130698216 | 130698216 | 130698216 | 130698216 | 75016462 | 75016462 | 79050 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733
39 | ETC_5 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 95080210 | 79200 | 138545584 | 138545584 | 138545584 | 138545584 | 77963618 | 77963618 | 79200 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918
40 | ETC_6 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 79540 | 103267618 | 79540 | 152806234 | 152806234 | 152806234 | 152806234 | 84906500 | 84906500 | 79540 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789
41 | Grating Slope | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998
42 | Grating Intercept | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
43 | Micrometer Zero | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732
44 | Iris Open Steps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
45 | Buffer Delay (s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | NO2 FW#1 Pos | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
47 | O3 FW#1 Pos | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
48 | FW#2 Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | uv FW#2 Pos | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
50 | Zenith Offset | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
51 | Zenith UVB Position | 225 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226
52

## icf_a.157
 | time axis 1997-01-01 to 2016-03-17
# | Fecha | 729391 | 729905 | 730369 | 730642 | 731109 | 731467 | 731837 | 732205 | 732463 | 732575 | 732960 | 733280 | 733941 | 733977 | 733984 | 734020 | 734136 | 734198 | 734227 | 734311 | 734405 | 734472 | 734531 | 734562 | 734606 | 734641 | 734663 | 734702 | 734737 | 734740 | 734815 | 734879 | 735117 | 735166 | 735354 | 735642 | 735675 | 735718 | 735733 | 735742 | 735760 | 735857 | 735951 | 735987 | 736040 | 736064 | 736069 | 736082 | 736121 | 736236 | 736348 | 736377 | 736398 | 736406
1 | o3 Temp coef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1
2 | o3 Temp coef 2 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
3 | o3 Temp coef 3 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | o3 Temp coef 4 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
5 | o3 Temp coef 5 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Micrometer steps/deg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | O3 on O3 Ratio | 0.3413 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.338 | 0.338 | 0.3397 | 0.3375 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395
8 | SO2 on SO2 Ratio | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
9 | O3 on SO2 Ratio | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
10 | ETC on O3 Ratio | 1583 | 1551 | 1565 | 1565 | 1575 | 1575 | 1584 | 1584 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1615 | 1615 | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610
11 | ETC on SO2 Ratio | 447 | 185 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
12 | Dead time (sec) | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 2.2e-08 | 2.2e-08 | 2.2e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.8e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08 | 2.6e-08
13 | WL cal step number | 285 | 285 | 285 | 285 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026
14 | Slitmask motor delay | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
15 | Umkehr Offset | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439
16 | ND filter 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ND filter 1 | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
18 | ND filter 2 | 10000 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320
19 | ND filter 3 | 15000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860
20 | ND filter 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660
21 | ND filter 5 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
22 | Zenith steps/rev | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
23 | Brewer Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | SL correction flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | o3 Temp coef hg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R6 Reference | 300 | 305 | 325 | 325 | 330 | 340 | 339 | 339 | 339 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 335 | 335 | 343 | 343 | 350 | 350 | 350 | 355 | 360 | 360 | 360 | 342 | 342 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
27 | R5 Reference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 575 | 575 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
28 | ETC_COR_F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ETC_COR_F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ETC_COR_F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ETC_COR_F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | O3 Mic #1 Offset | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420
33 | Mic #2 Offset | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025
34 | O3 FW #3 Offset | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
35 | ETC_0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
36 | ETC_2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 77900 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790 | 67397790
37 | ETC_3 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 76950 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647 | 54644647
38 | ETC_4 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 79050 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733 | 88722733
39 | ETC_5 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 79200 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918 | 92846918
40 | ETC_6 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 79540 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789 | 100533789
41 | Grating Slope | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998
42 | Grating Intercept | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
43 | Micrometer Zero | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732
44 | Iris Open Steps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
45 | Buffer Delay (s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | NO2 FW#1 Pos | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
47 | O3 FW#1 Pos | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
48 | FW#2 Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | uv FW#2 Pos | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
50 | Zenith Offset | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
51 | Zenith UVB Position | 225 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226
52

## Eventos.157
1997-01-01 | 729391 | "Alberto" | icf????.157 | 300
1998-05-30 | 729905 | "Alberto" | icf????.157 | 305
1999-09-06 | 730369 | "Alberto" | icf????.157 | 325
2000-06-05 | 730642 | "Alberto" | icf????.157 | 325
2001-09-15 | 731109 | "Alberto" | icf????.157 | 330
2002-09-08 | 731467 | "Alberto" | icf????.157 | 340
2003-09-13 | 731837 | "Alberto" | icf????.157 | 339
2004-09-15 | 732205 | "IOS04" | icf25603.157 | 339
2005-05-31 | 732463 | "Change SL lamp" |  | 338
2005-09-20 | 732575 | "IOS05" | icf26305.157 | 338
2006-10-10 | 732960 | "IOS06" | icf26305.157 | 338
2007-08-26 | 733280 | "IOS07" | icf26305.157 | 338
2009-06-17 | 733941 | "Chg Hg, tracker" | icf26305.157 | 338
2009-07-23 | 733977 | "Lab, zth troub." | icf26305.157 | 338
2009-07-30 | 733984 | "Lab" | icf26305.157 | 338
2009-09-04 | 734020 | "IOS09" | icf26305.157 | 338
2009-12-29 | 734136 | "Lab" | icf26305.157 | 338
2010-03-01 | 734198 | "Setup, 5a" | icf26305.157 | 338
2010-03-30 | 734227 | "Chg Hg" | icf26305.157 | 338
2010-06-22 | 734311 | "Chg Hg" | icf26305.157 | 338
2010-09-24 | 734405 | "IOS10" | icf26610.157 | 350
2010-11-30 | 734472 | "Brewer Down" | icf26610.157 | 350
2011-01-28 | 734531 | "X" | icf26610.157 | 350
2011-02-28 | 734562 | "2 SL drop" | icf26610.157 | 350
2011-04-13 | 734606 | "Chg. Hg" | icf26610.157 | 350
2011-05-18 | 734641 | "Chg. SL" | icf26610.157 | 350
2011-06-09 | 734663 | "AFC maintenance" | icf26610.157 | 350
2011-07-18 | 734702 | "IOS11" | icf26610.157 | 350
2011-08-22 | 734737 | "SL replacement" | icf26610.157 | 350
2011-08-25 | 734740 | "Chg. Hg" | icf26610.157 | 350
2011-11-08 | 734815 | "Lab" | icf26610.157 | 350
2012-01-11 | 734879 | "Hg rplc" | icf26610.157 | 350
2012-09-05 | 735117 | "Hg replacement" | icf26610.157 | 350
2012-10-24 | 735166 | "K&Z maintenance" | icf26610.157 | 350
2013-04-30 | 735354 | "Hg replacement" | icf26610.157 | 350
2014-02-12 | 735642 | "K&Z maintenance" | icf04314.157 | 335
2014-03-17 | 735675 | "Chg Dsp ?" | icf04314.157 | 335
2014-04-29 | 735718 | "Lab" | icf04314.157 | 335
2014-05-14 | 735733 | "annomalous SL" | icf04314.157 | 343
2014-05-23 | 735742 | "Temperature controller off" | icf04314.157 | 343
2014-06-10 | 735760 | "Stable" | icf16014.157 | 350
2014-09-15 | 735857 | "SL Change Storm" | icf16014.157 | 350
2014-12-18 | 735951 | "Hg rplc" | icf16014.157 | 350
2015-01-23 | 735987 | "K&Z maintenance" | icf16014.157 | 350
2015-03-17 | 736040 | "Pol. Curve, Own QW" | icf16014.157 | 350
2015-04-10 | 736064 | "Maint. Calefactor OFF" | icf16014.157 | 350
2015-04-15 | 736069 | "Maint. Calefactor ON" | icf16014.157 | 350
2015-04-28 | 736082 | "H.V. voltage updated" | icf16014.157 | 350
2015-06-06 | 736121 | "IOS15" | icf16014.157 | 350
2015-09-29 | 736236 | "Cal. 1000W" | icf16014.157 | 350
2016-01-19 | 736348 | "Hg replacement" | icf16014.158 | 350
2016-02-17 | 736377 | "Brewer bad weather" | icf16014.159 | 350
2016-03-09 | 736398 | " Kipp&Zonen" | icf16014.160 | 350
2016-03-17 | 736406 | "Cal 1000W" | icf16014.162 | 350

## Incidencias.157
2003-01-01 | (from IOS2003)... it was determined that when the SL R6 change of +9 (late 2001) was applied to the ETC, the ozone and SO2 agreement to #017 improved. So it is recommended that the ETC constants for #157 be changed to 1584/210 from 1575/210 and be applied back to when the ratio R6 changed.....
2004-09-15 | IOS2004
2005-05-31 | Change SL lamp
2010-12-03 | En previsión de mal tiempo, se baja a la quinta desde el 33710 hasta el 34410
2010-06-20 | Depuro primeras medidas ¿Problemas de enfoque? | B17110.157 | 2010,6,20,7,0,0 | 2010,6,20,19,0,0
2010-07-18 | Depuro primeras medidas | B19910.157 | 2010,7,18,7,0,0 | 2010,7,18,10,0,0
2010-07-20 | Depuro primeras medidas de la mañana. ¿Problemas de enfoque? | B20110.157
2010-07-21 | Depuro primeras medidas de la mañana. ¿Problemas de enfoque? | B20210.157
2010-07-22 | Depuro primeras medidas de la mañana y últimas de la tarde. ¿Problemas de enfoque? | B20310.157
2010-07-24 | Depuro últimas medidas de la tarde. ¿Problemas de enfoque? | B20510.157
2010-07-27 | Depuro últimas medidas de la tarde. ¿Problemas de enfoque? | B20710.157
2010-07-28 | Depuro últimas medidas de la tarde. ¿Problemas de enfoque? | B20910.157
2010-07-29 | Depuro últimas medidas de la tarde. ¿Problemas de enfoque? | B21010.157
2011-01-26 | Salto en la intensidad de la lámpara estándar, sin que se conozcan por ahora los motivos. Not affecting SL ratios
2011-02-28 | Salto en la intensidad de la lámpara estándar, sin que se conozcan por ahora los motivos. DT se vuelve ruidoso (mas que con el primer cambio). Cambia la forma espectral de la lámpara standard
2011-04-13 | Se cambia la lámpara interna de Mercurio, después de alcanzar intensidades en torno a 20000. Ocurre algo similar al año pasado (17310): cambia la respuesta del equipo, cambio hacia 0.3415 antes de sustituir HG, hacia 0.3490 despues del cambio
2011-05-02 | Se baja el brewer al laboratorio (Ramón/Virgilio) para calibración con lámparas de 100W
2011-05-04 | Despues de trasladar brewer a terraza resulta micrómetro#2 bloqueado, a partir de la 17:30. Depuro ficheros B12411 y CI12511. Elimino CI12411 | B12411.157
2011-05-05 | Micrómetro bloqueado
2011-05-12 | Fallo en el motor del zenith tras laboratorio.
2011-05-18 | Cambio de lampara SL
2011-06-02 | Sin Hg hasta las 09:00. SL too low. Discarded 2 sl´s | B15311.157
2011-06-04 | Problemas de enfoque. Depuro B | B15511.157
2011-06-05 | Problemas de enfoque. Depuro B | B15611.157
2011-06-06 | Problemas de enfoque. Depuro B | B15711.157
2011-06-07 | Problemas de enfoque. Depuro B | B15811.157
2011-06-07 | Nivelación y limpieza de disco. Sitting mal en días previos
2011-06-09 | AFC maintenance
2011-06-18 | Problemas de enfoque. Depuro B | B16911.157
2011-06-19 | Problemas de enfoque. Depuro B | B17011.157
2011-07-18 | "Ken visit"
2011-08-22 | "SL replacement"
2011-08-25 | "Hg replacement"
2011-11-08 | Laboratorio (Nordic Camp.)
2011-12-22 | Brewer instalado en la azotea
2012-01-11 | Cambio de lampara Hg
2012-05-06 | Cambio en intensidad de la lámpara standard. Sin causa conocida. | B12712.157
2012-05-21 | Laboratorio
2012-07-17 | SL replacement
2012-08-14 | Nivelación , limpieza de tracker
2012-08-29 | Cambio gel de sílice
2012-09-02 | Disk Turn Off
2012-09-05 | Hg replacement
2012-09-15 | Filtering data |  | 2012,09,15,7,0,0 | 2012,09,15,19,0,0
2012-09-15 | Filtering data |  | 2012,09,16,7,0,0 | 2012,09,16,19,0,0
2012-09-19 | Computer change
2012-10-10 | New computer
2012-10-15 | R6 anómala, ~375 | B28912.157
2012-10-24 | K&Z maintenance
2012-10-31 | Brewer en la quinta en prevision de mal tiempo
2012-11-12 | Calibración de 1000W en el lab. Operativo en la azotea
2012-12-12 | Fichero B no leído. Nada apuntado en log | B34712.157
2012-12-20 | Se baja a Lab. Para mantenimiento
2013-01-28 | Problemas electricos. Varistor quemado
2013-03-02 | Se baja a la 5º en previsión de fuertes vientos
2013-03-07 | Calibración en Laboratorio. Cambio gel de silice. Operativo en azotea
2013-03-08 | Out of focus due to strong wind
2013-03-21 | Azimut track sytem cleaning and voltage adjustment
2013-04-25 | Tracker cleaning
2013-04-30 | Hg internal lamp replacement
2013-05-14 | B file depured (SC interrupted but not "Home key pressed" -> soft. version) | B13413.157
2013-08-14 | Some data removed | B22613.157 | 2013,08,14,19,0,0 | 2013,08,14,19,30,0
2013-09-02 | Depuro ficheros CI23213, CI23513 y CI23913.157
2013-12-09 | Se baja a la 5. Tormenta
2013-12-13 | Instalado en la azotea nuevamente.
2014-01-02 | SL replacement
2014-02-12 | K&Z maintenance. Hg replacement. Constants updated
2014-03-27 | Se baja a la 5º en previsión de mal tiempo
2014-03-31 | Se baja a la 5º en previsión de mal tiempo
2014-04-29 | Laboratory. SL ratios change
2014-05-15 | Anomalous SL
2014-05-20 | Silica Gel replacement
2014-05-23 | Temperature controller off
2014-06-10 | Stable
2014-08-05 | DZ CY=40
2014-09-15 | Change due Storm 10 ETC units
2014-10-17 | Indoor due to bad weather
2014-10-22 | Lab. 1000W. Reinstalled outdoors
2014-11-18 | Indoor due to bad weather
2014-11-24 | Reinstalled outdoors
2014-11-26 | Indoor due to bad weather
2014-12-01 | Reinstalled outdoors. SlitMask and Tracker troubles
2014-12-03 | Power cable changed
2014-12-17 | Hg lamp changed (date chg. to 18)
2015-01-23 | K&Z maintenance
2015-01-24 | Bad focus. Depured | B02415.157 | 2015,01,24,7,0,0 | 2015,01,24,14,30,0
2015-03-17 | Pol. Curve, Own QW
2015-04-10 | Izana Maint. Calefactor
2015-04-13 | Comprobacion de calefactor
2015-04-15 | Calefactor Funcionamiento correcto
2015-04-28 | H.V. voltage updated ~1450V
2015-06-06 | IOS15
2015-09-29 | Calib.1000W
2016-01-19 | Hg replacement
2016-02-17 | Brewer bad weather
2016-03-09 | Kipp&Zonen
2016-03-10 | Change electric system
2016-03-17 | Cal. 1000W

## DV-IDENTITY-0 (hidden)
0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAF8//ho= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAG9/uwQ= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAG9/ux4= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAHuxawg= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAHuxayI= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAH/s2So= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAGz/lhQ= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAGz/li4= | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | AAAAAGz/lmQ= | #REF! | AAAAAGz/lmY= | AAAAAGz/lmc= | AAAAAGz/lmg= | AAAAAGz/lmk= | AAAAAGz/lmo= | AAAAAGz/lms= | AAAAAGz/lmw= | AAAAAGz/lm0= | AAAAAGz/lm4= | AAAAAGz/lm8= | AAAAAGz/lnA= | AAAAAGz/lnE= | AAAAAGz/lnI= | AAAAAGz/lnM= | AAAAAGz/lnQ= | AAAAAGz/lnU= | AAAAAGz/lnY= | #REF! | AAAAAGz/lng= | AAAAAGz/lnk= | AAAAAGz/lno= | AAAAAGz/lns= | AAAAAGz/lnw= | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | AAAAAD/WcQE= | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAD/WcQc= | AAAAAD/WcQg= | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAD/WcQs= | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAD/WcUY= | #VALUE! | #VALUE! | AAAAAD/WcUk=
AAAAAEe//wA= | #VALUE! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Cfg_reduced
|  | 1997-01-01 | 1998-05-30 | 1999-09-06 | 2001-09-15 | 2002-09-08 | 2003-09-13 | 2005-05-31 | 2005-09-20 | 2009-09-04 | 2010-03-01 | 2010-09-24 | 2012-09-05 | 2013-04-30 | 2014-02-12 | 2014-03-17 | 2014-04-29 | 2014-05-23 | 2014-06-10 | 2014-09-15 | 2014-12-18 | 2015-01-23 | 2015-04-15
# | Fecha | 729391 | 729905 | 730369 | 731109 | 731467 | 731837 | 732463 | 732575 | 734020 | 734198 | 734405 | 735117 | 735354 | 735642 | 735675 | 735718 | 735742 | 735760 | 735857 | 735951 | 735987 | 736069
1 | o3 Temp coef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | o3 Temp coef 2 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179 | -0.179
3 | o3 Temp coef 3 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335 | -0.3335
4 | o3 Temp coef 4 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213
5 | o3 Temp coef 5 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645 | -0.5645
6 | Micrometer steps/deg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | O3 on O3 Ratio | 0.3413 | 0.342 | 0.342 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.338 | 0.3397 | 0.3375 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395
8 | SO2 on SO2 Ratio | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
9 | O3 on SO2 Ratio | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
10 | ETC on O3 Ratio | 1583 | 1551 | 1565 | 1575 | 1575 | 1584 | 1605 | 1605 | 1605 | 1600 | 1605 | 1615 | 1600 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1575 | 1585 | 1600 | 1600 | 1580
11 | ETC on SO2 Ratio | 447 | 185 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 243 | 243 | 243 | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
12 | Dead time (sec) | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 3.2e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08 | 2.8e-08
13 | WL cal step number | 285 | 285 | 285 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026
14 | Slitmask motor delay | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
15 | Umkehr Offset | 1693 | 1693 | 1693 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439
16 | ND filter 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ND filter 1 | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
18 | ND filter 2 | 10000 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9303 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320
19 | ND filter 3 | 15000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13904 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860
20 | ND filter 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21687 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660
21 | ND filter 5 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25061 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
22 | Zenith steps/rev | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
23 | Brewer Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | SL correction flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
25 | o3 Temp coef hg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R6 Reference | 300 | 305 | 325 | 330 | 340 | 339 | 339 | 338 | 345 | 345 | 350 | 350 | 350 | 335 | 335 | 343 | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 | 342
27 | R5 Reference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 575 | 580 | 580 | 580 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
28 | ETC_COR_F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ETC_COR_F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ETC_COR_F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ETC_COR_F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | O3 Mic #1 Offset | 6680 | 6680 | 6680 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420
33 | Mic #2 Offset | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025
34 | O3 FW #3 Offset | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
35 | ETC_0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
36 | ETC_2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | NaN | NaN | NaN | 77900 | 69645630 | 77900 | 96561090 | 96561090 | 96561090 | 58140796 | 58140796 | 77900 | 67397790 | 67397790
37 | ETC_3 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | NaN | NaN | NaN | 76950 | 56111327 | 76950 | 79270285 | 79270285 | 79270285 | 46284770 | 46284770 | 76950 | 54644647 | 54644647
38 | ETC_4 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | 8028 | NaN | NaN | NaN | 79050 | 91373268 | 79050 | 130698220 | 130698220 | 130698220 | 75016462 | 75016462 | 79050 | 88722733 | 88722733
39 | ETC_5 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | NaN | NaN | NaN | 79200 | 95080210 | 79200 | 138545580 | 138545580 | 138545580 | 77963618 | 77963618 | 79200 | 92846918 | 92846918
40 | ETC_6 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | NaN | NaN | NaN | 79540 | 103267620 | 79540 | 152806230 | 152806230 | 152806230 | 84906500 | 84906500 | 79540 | 100533790 | 100533790
41 | Grating Slope | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9976 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998
42 | Grating Intercept | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
43 | Micrometer Zero | 2469 | 2469 | 2469 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732
44 | Iris Open Steps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
45 | Buffer Delay (s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | NO2 FW#1 Pos | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
47 | O3 FW#1 Pos | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
48 | FW#2 Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | uv FW#2 Pos | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
50 | Zenith Offset | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
51 | Zenith UVB Position | 225 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226
52 |  | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN

## blacklist.157
15916 | 16316 | "Wrong data for lower sza, sighting"